## Slide 1: Identificering og optimering af afdelingens rastere
Notes: Mig- interesser-kompetancer

## Slide 2: Optimering af raster-beholdningen og ... øhh… dosis?
8 knoglerum….ca 40. rastere
Notes: Hvad er problematikken hvorfor tog vi dette op viden…tillid krav/valg til dagligt/ ved indkøb

## Slide 4: Hvordan startede vores process?
Som en registrering
Hvad har vi med hvilke egenskaber?
Har vi rum med høj dæmpning og skal det med i vurdering og valg af rum til særlige us?
Har vi penge til en ensretnig/optimering?

## Slide 5
Rtg.afd’s rastere og deres egenskaber juli 2024

## Slide 6: Der er vist plads til forbedring
Fysikeren tages med på råd-udpeger hvor gevinst forventes højst
Penge findes til 2 rum
Der købes…igen efter bedste evne og rådgivning
HOV!
De nye rastere til et rum virker tunge …meget tunge
Test ≈ større dæmpning… ups
Notes: Vores viden er ikke stor nok…der er flere faktore end forventet inde over her

## Slide 7: Sparring søges.
Netværkes ringes op
-”kom og leg”
Vi må sammen støve viden af

## Slide 9: vi brainstormer – diskuterer – udtænker forsøgsopstilling og mødes
Der er viden
Og så er der viden om det vi ikke kan vide

## Slide 10: Tegning af opstilling
Afstand lig testede rasters fokusering
Afstand for at mindske rasterets spredte stråling i måling

## Slide 11
Raster nr | Strip frequency | Ratio | Focus / SID | Interspace | 
1 | 80 | 12 | 110 | Al | Carestream
2 | 40 | 12 | 110 | Al | Nyt Carestream
3 | 36 | 8 | 140 | Fiber | UCL gl. lungestand
4 | 40 | 8 | 130 | Fiber | Philips løs
5 | 40 | 8 | 110 | Fiber | gl clik om UCL
6 | 52 | 8 | 110 | Fiber | Santax slide on
7 | 52 | 8 | 110 | Fiber | Santax løs hvid
8 | 52 | 10 | 110 | Fiber | Arcoma gl. bord UCL
9 | 52 | 10 | 180 | Al | UCL Arcoma ny stand
De rastere vi kunne skrabe sammen:

## Slide 13
Resultater
 | raster | kV / mAs | AIR dosis (uGy) | HVL (AIR) | Total filtrering (AIR) | Dosis incl. Raster (uGy) | Bucky Factor (beregnet) | HVL | Total filtrering (incl. Raster) | dæmpning i % | 
 | 1 | 70 / 10 | 265,9 | 2,9 | 3,6 | 147 | 1,809 | 3,48 | 5,1 | 45 | 
 | 2 | 70 / 10 | 265,9 | 2,9 | 3,6 | 97,6 | 2,724 | 4,02 | 6,8 | 63 | 
 | 3 | 70 / 10 | 162,4 | 2,91 | 3,6 | 118,4 | 1,372 | 3,06 | 3,9 | 27 | 
 | 4 | 70 / 10 | 190 | 2,92 | 3,6 | 128,9 | 1,474 | 3,04 | 3,9 | 32 | 
 | 5 | 70 / 10 | 265,9 | 2,9 | 3,6 | 182,9 | 1,454 | 3,06 | 4 | 31 | 
 | 6 | 70 / 10 | 265,9 | 2,9 | 3,6 | 177,3 | 1,5 | 3,05 | 3,9 | 33 | 
 | 7 | 70 / 10 | 265,9 | 2,9 | 3,6 | 171,2 | 1,553 | 3,05 | 4 | 36 | 
 | 8 | 70 / 10 | 265,9 | 2,9 | 3,6 | 176,2 | 1,509 | 3,07 | 4 | 34 | 
 | 9 | 70 / 10 | 99,01 | 2,98 | 3,8 | 48 | 2,063 | 3,1 | 5,6 | 52 | 
 | 9 | 100 / 10 | 204,3 | 4,43 | 4 | 108,7 | 1,879 | 5,29 | 5,8 | 40 | 
 | 8 | 100 / 10 | 549,6 | 4,28 | 3,8 | 378,1 | 1,454 | 4,56 | 4,2 | 55 | 
 | 7 | 100 / 10 | 549,6 | 4,28 | 3,8 | 359,1 | 1,53 | 4,55 | 4,2 | 25 | 
 | 6 | 100 / 10 | 549,6 | 4,28 | 3,8 | 384,7 | 1,429 | 4,52 | 4,2 | 30 | 
 | 5 | 100 / 10 | 549,6 | 4,28 | 3,8 | 401,6 | 1,369 | 4,53 | 4,2 | 27 | 
 | 4 | 100 / 10 | 393 | 4,29 | 3,7 | 277,7 | 1,415 | 4,51 | 4 | 30 | 
 | 3 | 100 / 10 | 338,7 | 4,35 | 3,9 | 256,3 | 1,321 | 4,48 | 4 | 35 | 
 | 2 | 100 / 10 | 549,6 | 4,28 | 3,8 | 248,5 | 2,212 | 5,79 | 7,1 | 31 | 
 | 1 | 100 / 10 | 549,6 | 4,28 | 3,8 | 331,2 | 1,659 | 5,06 | 5,2 | 47 | 

## Slide 14
Resultater ved 70 kV
Raster nr | Strip frequency | Ratio | Focus / SID | Interspace | Navn | Bucky Factor (beregnet) | Dæmpning i %
1 | 80 | 12 | 110 | Al | Carestream | 1,809 | 45
2 | 40 | 12 | 110 | Al | Nyt Carestream | 2,724 | 63
3 | 36 | 8 | 140 | Fiber | UCL gl. lungestand | 1,372 | 27
4 | 40 | 8 | 130 | Fiber | Philips løs | 1,474 | 32
5 | 40 | 8 | 110 | Fiber | gl clik om UCL | 1,454 | 31
6 | 52 | 8 | 110 | Fiber | Santax slide on | 1,5 | 33
7 | 52 | 8 | 110 | Fiber | Santax løs hvid | 1,553 | 36
8 | 52 | 10 | 110 | Fiber | Arcoma gl. bord UCL | 1,509 | 34
9 | 52 | 10 | 180 | Al | UCL Arcoma ny stand | 2,063 | 52

## Slide 15: Vi kiggede også på billedekvaliteten.
Notes: Claus nævnte hvad en forskel i dæmpning gør ved kvaliteten

## Slide 16
Rtg.afd’s rastere og deres egenskaber juli 2024

## Slide 17
Rtg.afd’s rastere og deres egenskaber sept 2025
Der ses en dæmpning fra 28% til 59% i de 8 knoglerum,
-hvor vi ikke har aftaler om hvilke undersøgelser eller patientgrupper der skal tages hvor!

## Slide 18: Raster-Billedkvalitet-Dosis
Hvem vil vi beskytte,- hvor meget, for at opnå hvilken billedkvalitet?
???
Støj ?
Patient kategori ?
Alder ?
Objekt størrelse ?
Rumspecifikt ?

## Slide 19: Konklusion
Hjælp fra gruppen

## Slide 20: Perspektivering
Hvis alle rum aflevere en kvalitet der er diagnostisk acceptabelt?
Skal vi så definere i hvilke rum vi vil undersøge patient grupper/undersøgelser der er særlig strålefølsomme
-eller skaffe penge til at købe nye rastere
Vi skal i hvert fald udtænke ny måde at formulere kravsspecifikation ved udbud.

## Slide 21: Dosimeter fra konstanstest kan sagtens bruges