## Slide 1: Stitch - sammensatte optagelser

## Slide 2: Dette oplæg: Intro til Stitch og vores erfaringer.
Formål med us
Patient kategorier
Udførelse
Instruks/oplæring
Erfaringer/optimeringer/hyppige fejl

## Slide 3: Hvor mange undersøgelser laver vi?
Scoliose: nærmest ikke
Long leg: ca 200 pr år booket i grupper
Notes: Smart at de er samlet pga stativ osv

## Slide 4: Indikationer
Valgus/Varus præopr
Benlængde korrektion præ og post opr
Børne ACL inden 18 år
Trochlea dysplasi post opr ved kompl.
Notes: Henviser… kun speciallæger idræts kir

## Slide 5: How to
Notes: How to videoer gemmes som nyt i vores D4 til nye medarbejder mm

## Slide 6
Notes: Nævn exp måde det er ikke filmet

## Slide 9: Udfordring- implementering
LÆS OG FORSTÅ
Berørings angst
Fejl 40
Notes: Udd…implementering…grundighed

## Slide 10: Fejl Apparatur/programering/applikation
Betarotation
Alfarotation
Rørvandringen (klods)
Detector klarmelding
Målekammervalg
Længde på pt. antal exponering

## Slide 11: Brugerfejl
Armstøtte
Afstand stativ til detector
Centrering
Udblænding begge retninger
Patient placering og benrotation
Usikkerhed ved fx Roi meldinger

## Slide 12: Dosis
Lavdosis undersøgelse, ikke fin diagnostik…. Akseudmåling
Dosis for en long leg ligger gennemsnitligt på 50 % af et bækken/knæ/ankel AP

## Slide 13: Optimering hen ad vejen
Rørvandringen/fjerne klods
Tydligere markering af afstands grænser
Oplæring/understøtning efter.
Bruger input = forbedret instruks
Kliniker ønsker/kriterier
Notes: Rør højde sat efter høje cervicaler, nu nyt behov …så sænkes